# 包1：

# 超声多普勒胎儿监护仪参数

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- ★多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

- 无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

- 探头IPX8防水等级；

- 探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明；

- ★宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的专利文件说明；

- ★打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便医护人员随时确认曲线异常情况；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- 10.1英寸高清晰液晶彩屏， 0-60°度内多角度翻转；

- 多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

- 飞梭和硅胶按键操作；

- 易装纸打印结构设计，不用喂纸；

- 隐藏式提手，方便移动；

- 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

- 打印结束后给与声音提示；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 双胎心率重合报警(SOV)；

- 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

- 不少于48小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储，支持；

- 支持外接U盘存储监护数据

- 具有查找监护记录功能；

- 中英文操作界面；

- 支持拓展母亲监护参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

- ★支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

- 可选配大容量锂电池供电；

- 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- 通过欧盟CE认证；

- 通过美国FDA认证。

# 包2：

双通道靶控注射泵技术参数

一、功能特点与技术参数：

- ★核心TCI技术从英国进口，内置美国FDA认证的得普利麻TCI模块

- ★内置盐酸右美托咪定药物方案。

- ★具有两个液晶窗口分别显示两个通道信息。

- 具有两个CPU分别控制两个通道。

- ★具有优化的TCI模式(OTCI模式)

- ★彩色液晶显示屏幕。血药浓度可用彩色曲线显示

- 具有血浆靶控、效应室靶控、恒速、药物库四种输注模式,

- 具有十一种麻醉药物（异丙酚、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、维库溴铵、罗库溴铵、阿曲可林、氯胺酮、咪唑安定、依托咪酯）的药代动力学模型，异丙酚具有儿童模型（年龄范围3岁一99岁、体重范围：12kg-150kg）

10、有定时诱导功能，诱导时间可以根据病人状况设定

11、具有靶浓度与剂量换算功能

12、可以实时预测药物衰减到一定浓度的时间

13、恒速功能具有十种注射模式：ml/h、ml/min、mg/h、μg/h、mg/min、μg/min、    mg/kg/h、μg/kg/h、mg/kg/min、μg/kg/min，  避免了使用中单一输注速率单位与其他速率单位间折算的麻烦

14、具有红外通讯串口及RS232通讯串口，满足各种通讯要求

15、可自动识别20、50/60ml注射器

16、具备支架支撑功能

二、综合性能参数

# 1、速度范围： 0.1 ml/h－600ml/h（20ml注射器）

0.1 ml/h－1200ml/h（50ml注射器）

2、精度误差：不大于±3%以内  (包括机械误差±1%)

# 3、快注速度:  100 ml/h－400ml/h（20ml注射器），速度可设定，步进范围100 ml/h

100 ml/h－600ml/h（50ml注射器）速度可设定，步进范围100 ml/h

4、丸剂量：1-5ml

5、压力等级：高、中、低三档

6、各种报警显示: 推空阻塞、输注阻塞、交流掉电、注射器脱落、药物将尽、预设完成、等待操作、电量不足、速度超范围提示、浓度不符提示

# 7、电源参数：交流电源AC220V±22V  50Hz±1Hz

# 直流电源14V-2V。充电10h后, 电池连续工作时间大于2h

# 8、工作环境：温度范围+5℃～+40℃；相对湿度范围≤80℅；大气压力范围500 hPa～1060hPa