一、医用冰箱参考技术要求

| 工作环境温度 | 10～32℃ |
| --- | --- |
| 防触电保护类型 | I |
| 有效容积（L） | 冷藏：127L 冷冻：78L |
| 温度范围 | 冷藏2~8℃ 冷冻-10~-26℃ |
| 额定电压 | 220V/50Hz |
| 外形尺寸（深X 宽X高）（mm） | 590*627*1685 |
| 功率 | 80W |
| 温度控制 | 温度数字显示，冷藏温度2~8℃，冷冻温度-10~-26 ℃可调 |
|  | 可根据用户需要设定高低温报警温度点 |
| 安全系统 | 具有超温报警功能，便于及时掌握冷藏箱异常状态 |
|  | 可选择的声、光报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警） |
| 制冷系统 | 采用名牌压缩机，无氟制冷剂，更环保 |
|  | 内藏式系统制冷，整体美观，冷冻力强 |
|  | 冷藏室增加风机设计，冷藏温度更均匀 |
| 人性化设计 | 大屏幕LED 显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度 |
|  | 白色LED 照明系统，更安全、节能 |
|  | 特制的开关门止档，让您关门更轻松 |
|  | 透明抽屉结构，便于观察储藏物品 |
|  | 配备独立门锁扣，可配备双挂锁，安全可靠 |
|  | 底部脚轮设计，方便移动 |

二、医用超低温冰箱参考技术要求

一、功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、防疫站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等

二、技术要求及配置：

2.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

2.2、样式：立式

2.3、有效容积=486L

2.4、外部尺寸：945(宽)*900(深)*1980(高)

2.5、内部尺寸：590(宽)*630(深)*1310(高)

2.6、净重/毛重（KG）：290/310Kg

2.7、整机装箱量320个冻存盒，整机样本量提升至32000份（10*10）；（选配）

2.8、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

2.9、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地；

2.10、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。

2.11、采用HC制冷系统，节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g。

2.12、门：外门1个，内门4个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；

“创新式”一体式外门门锁手把设计，；紧凑式脚轮设计，灵活方便； 不锈钢内门手把，结实耐用。

2.13、外门三层，内门一层，共四层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小；

2.14、隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。

2.15、创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保。

2.16、进口SECOP压缩机，质量更可靠，EBM进口低噪音，节能风机，提高系统安全性和可靠性；

2.17、搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能；

2.18、双锁结构设计,自带暗锁，每个锁配带4把钥匙，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。

2.19、双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度；

2.20、整机运行功率1000W。

2.21、整机温度均匀性号，箱内每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差≤±5℃，确保存储的样本温度均匀。

2.22、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。

2.23、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险。