呼气试验测试仪仪器技术参数

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 运行温度范围：5℃～40℃ |
| 2 | 供电电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz；功率＜250VA。 |
| 3 | 体积(L×W×H):535 mm×405 mm×310 mm |
| 4 | 自动检测仪器使用状态 |
| 5 | 检测浓度范围：CO2浓度：0.5%～6.0% |
| 6 | 重量：约18Kg |
| 7 | 操作控制方式：软件控制，通过用户电脑上的软件和专用人机界面进行操控 |
| 8 | 信息输出方式：安装在用户电脑上的专用人机界面，以及用户打印机 |
| 9 | 重复性：平均值≤±0.3（条件：测量一组含3%CO2、DOB(‰)=0的标准气体样本10次） |
| 10 | 精确性：标准误差≤0.3（条件：测量一组含有3%CO2、DOB(‰)=2的标准气体样本10次） |
| 11 | 所需样本体积：≥120mL/袋 |
| 12 | 样本测量时间：测量一个病人的样本（包含底气样本和样气样本各一袋）的时间约在3分钟以内，样本中的CO2浓度不同，会使测量时间有所不同 |
| 13 | 预热时间：约30分钟，预热时间可能会由于环境温度的影响而自动缩短和延长 |
| 14 | 光学系统：窄带带通干涉滤光组件+蓝宝石窗片+光学透镜 |
| 15 | 红外光源：带镀金反射镜的稳态黑体辐射源，工作温度950℃ |
| 16 | 样品池：铝 |
| 17 | 探测器：PbSe红外光敏探测元件 |
| 18 | 信号切变：斩光片断路器 |
| 19 | 信号采集：带通滤波器+模数转换器+快速傅里叶变换软件 |
| 20 | 温控系统：采用电热元件、Peltier制冷元件的PID控制方式 |
| 21 | 进样系统：微型电磁气阀和精密步进电机控制的气缸式进样系统 |
| 22 | 防触电等级：Ⅰ类 |
| 23 | 过压类别：Ⅱ类 |
| 24 | 污染等级：2级 |
| 25 | 配套耗材：尿素[13C]胶囊呼气试验药盒，含尿素[13C]75mg,胶囊剂。 |