参考技术要求

- 监护仪结构：

- 1.	★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个.

- 2.	≥12.1英寸彩色触摸屏，高分辨率达1280*800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节

- 3.	工作海拔高度≥4500米，满足高原地区及负压病房使用要求。

- 4.	采用无风扇设计，内置高能锂电池，供电时间≥4小时

- 5.	配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

- 监测参数：

- 6.	★基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温监测，双通道有创压监测。

- 7.	支持房颤心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析

- 8.	★支持3/5导心电监测 ，支持≥4通道心电进行多导心电分析

- 9.	提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 10.	支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm

- 11.	具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示

- 12.	无创血压适用于成人，小儿和新生儿，血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

- 13.	无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

- 14.	提供辅助静脉穿刺功能

- 15.	NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg

- 16.	提供灌注指数（PI）的监测

- 17.	配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 18.	支持升级模块，进行EtCO2，BIS，NMT参数监测，并通过三类注册，注册证体现。

- 系统功能：

- 19.	具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- 20.	★标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料

- 21.	支持≥120小时趋势表和趋势图回顾

- 22.	支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

- 23.	★具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

- 24.	支持≥120小时ST波形片段的存储与回顾

- 25.	患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

- 26.	工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式

- 27.	支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

- 28.	产品通过国家III类注册和FDA认证

- 29.	产品设计使用年限≥8年