个人剂量报警仪参考技术要求

- 1.用途

- 用于放射性监管人员和相关工作人员随身携带，可以直接数字化显示所在环境的放射性剂量率及累积剂量，具有多种寻源模式，便于直观了解当前环境辐射情况。可自行设置报警阈值，超阈值仪器会有声、光报警提示，便于工作人员及时采取辐射防护措施。

- 2.配置

- 2.1 个人剂量报警仪

- 2.2  充电线

- 2.3  挂绳

- 2.4  产品使用手册

- 2.5 合格证

- 2.6 说明书

- 3.参数

- 3.1 探测器：能量补偿型GM探测器

- 3.2 探测射线：X、γ和β射线，通过外壳双侧孔设计，可让射线直接照射探测器；

- 3.3测量范围：0.01uSv/h～100mSv/h,0.01uSv～999.99Sv

- 3.4 固有误差：≤±15%

- 3.5 响应时间：≤3秒

- 3.6 能量响应：≤±30%（相对于Cs-137）

- 3.7报警阈值：可自行设置剂量率和累积剂量报警阈值

- 3.8报警方式：声、光

- ※3.9寻源功能：根据指示灯和蜂鸣器判断射线强度变化进行寻源

- ※3.10显示：剂量率和累积剂量同一界面显示，无需切换。（提供样机演示）

- 3.11 累积剂量断电不丢失，可手动清零；

- 3.12 具有蓝牙数据传输功能；

- ※3.12 可自定义时间区间测量累积剂量（提供样机演示）

- ※3.13 抗电磁干扰性能：通过欧盟CE认证（提供证书原件）

- 3.14 工作温度：-50℃～+50℃

- ※3.15 供电：内置锂电池，通过USB接口充电。

- 3.16 重量：小于100克（含电池）