参考技术要求

- ◎检测方法：     光反射式,绿、蓝光比较

- ◎显示方法：     三位数字液晶显示   错误数据可清除

- mg/dl  μmol/l单位滚动显示

- 可进行2－5次平均值测试

- ◎测量误差：     00～15±1

- 16～25 ±1.5

- ◎光源：         氙闪光灯

- ◎电源：         AAA1.2V×4充电电池组

- 每充足一次电能检测约500次

- ◎开启准备时间：小于5秒

- ◎重量g：       约190（含电池组）

- ◎体积mm：     161×53×30

- ◎充电器：       输入220V 50Hz 3w

- 输出6.5V 0.3ADC

- ◎校验盘：      对白色屏（“00”）显示00.0或00.1

- 对黄色屏（“20”）显示20.0±1