全功能儿童体检工作站技术参数

备注：“★”项为重要技术参数，招标中必须满足。

产品名称：全功能儿童体检工作站

主要功能： 0-7岁儿童体格一站式高精密测评

主要技术参数：

★ 0-3岁卧式和3-7岁立式测评系统各1台，拥有独立全彩色大尺寸触摸屏，高清显示，支持中文输入，无需电脑即可独立快速智能测评；

★ 采用无线数据传输，体检仪上检测数据可同步无线传输到电脑数据库管理系统，可方便的接收无线数据信号并可无线打印分析结果，配无线微型打印机；

★分析测评项目：身高、体重、BMI、坐高、头围、胸围等，采用全电子高精度传感检测技术，智能防抖； 

儿童生长发育评估标准：支持2005年九城市标准和WHO标准；

★0-3岁婴幼儿身长测量的最大量程不小于110cm，测量精度±1mm，身长测量不得采用超声或红外的测量技术； 

★测量0-3岁婴幼儿（卧姿）体格时，承载主体采用环保工程塑料一次性注塑成型，符合人体工程学的全流线结构设计，安全舒适；

0-3岁卧式婴幼儿体重测量范围0-25kg，体重最大量程≥25kg,测量精度±10g，具有卧式身长自动锁定功能、去除衣重功能；
3-7岁立式儿童身高测量范围60-150cm，坐高测量范围：50-90cm，测量精度±1mm；体重测量范围0-100kg， 测量精度±50g（注：以上精度均为需达到的测量精度，仅分度值或显示精度指标达到无效，身长测量不得采用超声或红外的测量技术）； 

配套专业的儿童生长发育测评软件进行分析：通过无线接收卡将0-3岁婴幼儿和3-7岁儿童的体格检测集成在一套工作站软件上可自由切换，具备儿童生长发育数据图表打印、数据分析、数据统计、儿童膳食营养等专业功能；系统出具专业的A4报告单：儿童生长发育评价报告、儿童生长发育曲线图、儿童膳食营养指南；系统建立一对一儿童健康档案，实时对儿童的生长发育和膳食营养状况进行专业分析评估和管理。
