参考技术要求

一、空气消毒机技术参数

1	应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。

2	安装方式：移动式

3	外型尺寸：（L×W×H）：500×308×985 （mm³）

4	重量：30 Kg

5	消毒方法：等离子体+静电吸附

6	最大适用体积：60 m3

7	额定循环风量：600 m3/h

8	杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。

9	净化效果：设备持续工作1小时，对60m³房间≥0.5um颗粒物的净化效率≥91%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤2000000个/m³，达到十万级洁净度。

10	设备持续工作1小时，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率97%。	★

11	人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。

12	选用优质、大容量的颗粒状活性炭组成的复合净化板专利技术，可有效去除有机气体和医院药水等各种异味。

复合净化板专利号：ZL200720159141.3	★

13	采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好。(两段式)	★

14	采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能。

具有6个时间段定时控制功能，充分满足院方使用需求。	★

15	负氧离子清新净化空气，促进人体新陈代谢。

16	数码中文显示屏，远红外线遥控。

17	自动累时维护报警，过滤器自动清洗报警，消毒模块故障报警功能

18	工作时间自动累计功能。

19	输入功率：100W

20	电源：AC 220V  50Hz

21	产品证件：卫生安全评价报告

二、双通道注射泵技术参数

（一）功能特点

1、可自动识别10ml、20ml、30ml、50ml规格注射器。

2、具有恒速输注、快速输注、预设量输注等功能。

3、*具有注射器容积校正方法，保证使用任何品牌注射器的注射精度。

4、*具有休眠待机模式，便于单个通道应用。

5、*具有软件现场复位功能，避免软件死机时注射泵不正常工作。

6、具有压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。

7、，交直流两用，方便病人转运。

8、KVO功能：预设量注射完毕后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。

（二）性能参数

1、输注速度范围：10ml注射器  0.1ml-200ml/h

20ml注射器  0.1ml-400ml/h

30ml注射器  0.1ml-600ml/h

50ml注射器  0.1ml-1200ml/h

输注速度在0.1 ml/h至999.9ml/h之间时，最小步进为0.1ml /h；输注速度在1000 ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为1ml /h。

2、预设输注总量范围：10ml注射器 1ml-10ml

20ml注射器 1ml-20ml

30ml注射器 1ml-30ml

50ml注射器 1ml-60 ml

最小步进：1ml。

3、快速输注速度范围：10ml注射器：200ml/h

20ml注射器：400ml/h

30ml注射器：400ml/h

50ml注射器：600ml/h

4、注射泵的精度：输注速度的平均误差在±2.0%之间 。

5、注射总量计量范围：0.0－9999.9ml。

6、阻塞压力报警阈值：高：800±200毫米汞柱

中：500±100毫米汞柱

低：300±100毫米汞柱

7、报警类型: 注射器脱落、运行提示、药物将尽、注射器推空/管道阻塞、外接电源掉电、备用电池欠压、注射预设量完毕报警，这些报警状态都属于技术报警。

8、12v锂离子电池可充电10h后， 中速输注电池连续工作时间大于2h。