一、自助打印系统参数

	序号
	项目
	内容与要求
	备注

	一
	硬件技术
	包括技术参数、商务条款及售后服务
	

	1.1
	自助打印终端
	用于打印放射科室的胶片和报告
	

	主机模块
	报告打印机
	佳能2900+激光打印机
	

	
	主板
	双千兆网口、低功率，带VGA接口
	

	
	内存
	≥4G
	

	
	硬盘
	固态硬盘≥128G
	

	
	PC电源
	≥200W
	

	输入模块
	条码枪
	霍尼韦尔1维多向
	

	
	摄像头
	50w像素
	

	输出模块
	32寸显示屏
	16：9 分辨率≥1366×768
	

	
	功放
	2个
	

	
	打印出口
	胶片、报告打印一个出口，杜绝漏拿报告
	

	
	分屏功能
	32寸显示器提供左右分屏功能
	

	电源
	机柜电源
	12/24V
	

	
	机柜电源排插
	带空气开关、漏电保护
	

	
	
	
	

	其他
	灯控模块
	提供灯控提示、软（硬）件
	

	
	风扇
	4-6个
	

	
	遥控键盘
	无线配置，操作简单方便
	

	二
	软件技术
	
	

	
	服务器操作系统
	Win server 2008企业版
	

	
	自助终端操作系统
	Win7 32位
	

	
	数据库版本
	Mysql5.6以上
	

	
	系统连接
	无缝连接医院RIS/PACS系统等，无需与医院系统做接口即可实现病人客户身份识别。
	

	
	补打功能
	对打印未成功、或者打印质量出问题等报告进行补打
	

	
	打印信息
	可通过科室、打印状态、识别状态、接收时间段、患者姓名、取片凭证等信息查询打印作业
	

	
	信息保存
	接收、存储病人不同检查科室的个人图像、报告任务等，进行有效的归档、传输和备份。
	

	
	报告重复功能
	支持在一定时间内发送第二份报告可以覆盖前一份报告
	

	
	病人输出
	可根据医院需求对不同科室、不同病人进行合理分配（例如：门诊病人打印胶片和报告；住院病人只打印胶片等）
	

	
	胶片识别
	自助打印系统常规OCR识别准确率98%以上，可提供OCR字形识别、智能学习功能；同时根据不同的检查设备的不同的排版规则定制配比方案，有效提高识别的准确度。确保每台CT/MRI检查设备至少存在10种以上配比方案；确保每台DR、CR等检查设备至少存在5种以上配比方案。
	

	
	监控模块
	自助终端界面实时提供相机健康状态及报告打印机健康状况（例如：自助终端界面提供胶片剩余数量、相机报错；报告打印机纸张剩余数量、报告打印机报错等）
	

	
	
	服务器端可远程提供自助终端生命周期健康状况监控（例如：网络、硬件、电源等故障通知）
	

	
	
	可在全院网络中任意电脑终端添加监控窗口，实现对服务器和自助终端的监控和病人数据的修改。保证监控无死角
	

	
	墨量监控
	监控打印终端打印机的剩余墨量
	

	
	病人信息监控
	所投自助打印终端需配备摄像头, 记录病人自助打印过程，提供打印证据
	

	
	操作界面
	所投自助打印终端软件全中文图形化界面, 动画与语音提示病入操作
	

	
	病人操作屏
	常规情况下只会让病人通过输入模块（条码、就诊卡等）对终端进行操作
	

	
	系统安全
	打印服务器双机备份,确保系统稳定可靠
	

	
	网络输出
	自助打印系统支持第三方PACS/RIS、数据中心等进行数据集成
	

	
	统计功能
	自助打印系统至少存在三种以上协助科室统计方式。
	

	
	其他功能
	自助打印机具有对患者或操作人员安全保护装置；具有状体和报警提示，主动提醒更换纸张和胶片，主动提醒有问题数据病人（例如：主动提醒识别错误患者/主动提醒 长时间未取胶片或报告病人，且此 主动提醒功能为定制化，可根据医院需求进行修改）；具有统计功能，可以统计医生工作量、设备胶片量、不同尺寸规格胶片使用量等功能
	


二、干式激光成像仪技术参数
	主要规格参数

	打印技术
	直接热敏成像 （干式打印，明室操作）

	分 辨 率
	320dpi(20像素/毫米）

	打印速度
	14*17 ≥ 60张/小时；8*10 ≥ 80张/小时

	打印灰度
	14比特

	送片方式
	搓片式

	胶片输入
	2个装片盒；可容纳200张胶片

	胶片尺寸
	8*10 、 10*12、 11*14、  14*17

	胶片类型
	医用干式热敏胶片（蓝色和透明）

	接    口
	10/100/1000Base-T以太网（RJ-45）

	网络协议
	DICOM3.0标准

	图像控制
	根据连接设备自动完成图像处理

	控制面板
	触摸显示屏操作，显示警报、故障和状态

	电    源
	220V±22V AC/50Hz/600W

	质    量
	45Kg

	工作环境温度
	0℃-35℃

	工作环境湿度
	35℃-90℃

	存放湿度
	30％至95％

	存放温度
	-22℃至50℃

	机身底座
	选配


