参考技术要求

一、空氧混合器

空氧混合器是根据临床医护人员安全使用各种浓度氧源救助病人，预防早产儿/新生儿视网膜眼底病（ROP）的发生而设计的专用设备。产品在充分考虑不同氧浓度在临床应用中不可缺少的同时，通过氧浓度调节避免长时间用纯氧所产生的不利因素。产品安全、准确、稳定，尤其对新生儿、早产儿用氧提供安全、可靠的保证。

产品性能特点：

1.专用于头罩供氧、鼻导管吸氧，暖箱，新生儿T-组合复苏器、体外循环机。

2.氧浓度21%~100%连续可调。

3.氧浓度、流量分开调节，互不影响。

4.表面经过阳极氧化处理。

5.机械膜片平衡原理。

广泛应用于：

复苏囊用氧，头罩、面罩用氧，鼻导管、套管吸氧，暖箱供氧，NCPAP，ECMO，体外循环等。

氧浓度调节范围：21%~100%

流量调节范围：0LPM~1.0LPM & 0LPM~10LPM

气源故障报警：

/供气压力差报警：供气气源压力差>0.1MPa,声觉报警

/声觉报警至少60s，噪音至少57dB（A）

/供气气压恢复正常时，报警自动停止。

性能要求：符合YY 0893-2013

通用参数：

氧气和空气压力：0.3MPa~0.4MPa

尺寸：12*12*17（cm）

二、医用空气压缩机

适用范围：与呼吸机、CPAP、空氧混合器、婴儿复苏器配套使用，提供医用压缩空

气源

保护功能：具高温过热保护功能

启动方式：带压启动，间歇运转设备，启动压力﹥0.5MPa

排气压力：≥0.7MPa

输出压力：0.25MPa~0.4MPa

输出流量：≥25L/min

噪音：≤55dB(A)

热保护：120℃

通用参数

电源：a.c.220V  50Hz

累时器：0~9999H

功率：250VA

体积：W400mm×D300mm×H380mm

重量：约28KG