妇科诊断治疗仪技术条款及参数
	序号
	技术条款
	技术参数

	1
	功能特点
	1.该仪器由电脑控制进入子宫内药液的输入量和压强，可以较精确地测量宫腔容积大小，并有输卵管通液功能。当宫腔容积小于正常值时，仪器开始自动治疗，有效地扩大宫腔容积，对子宫壁产生良性刺激，改善局部血运，达到妊娠的目的。

2.该仪器使用电脑软件操作界面，联机操作可记录病历、显示治疗曲线、显示治疗进度、调节通液速率（10级调整）、可进行报告打印等功能。3.远程无线遥控功能，实现治疗仪与计算机系统分离操作，可进行远距离遥控治疗。

	2
	适用范围
	适用于子宫发育不良、宫腔部分粘连、输卵管部分梗阻等所致的不孕症的诊断治疗。

	3
	结构组成

	3.1
	组成
	本仪器主要由计算机系统、打印机、操作台车、控制部分、药液蠕动泵、无线远程遥控等部件组成。

	3.2
	结构
	采用低噪音、分体式设计。

	3.3
	特点
	药液蠕动泵做动力，有自动排气功能。输液瓶代替注射器，操作更方便。

	3.4
	无线数据传输
	治疗仪的计算机与蠕动泵头间在开阔地的无线数据传输距离≥20m；无线数传距离（仅Ⅲ型适用）

	4
	工作条件
	电源：220V±22V   50Hz±1Hz

	5
	输入功率
	≤240VA

	
	安全分类
	I类B型应用部分

	6
	技术参数

	6.1
	通液功能

	6.1.1
	通液压力
	0～40kPa；0～10kPa时，误差±0.5kPa。大于10kPa时，误差±5%

	6.1.2
	通液量
	Ⅲ用250ml输液瓶， 0～10ml时，误差±0.5ml；大于10ml时，误差±5%

	6.1.3
	通液速度
	注液20ml，所需时间1.5min～3min

推进速度10级实时可调，默认速度为5级

	6.1.4
	输卵管不通诊断
	当推进压强达到24kPa±1kPa，推进液量＜20ml±1 ml时，应有语音提示输卵管不通。

	6.1.5
	输卵管不通治疗
	选择对输卵管不通进行治疗功能时，压力设置控制在24kPa以下。当达到20ml±1ml时停止推进，Ⅲ型应有语音提示。Ⅲ型推进过程中推进速度有10级实时调节，默认速度为5级

	6.2
	子宫容积检测功能

	6.2.1
	检验压力
	0～24kPa

	6.2.2
	溶剂量
	0～10ml

	6.2.3
	检测速度
	注液20ml，所需时间1.5min～3min

	6.2.4
	子宫狭小诊断
	当推进压强达到24kPa±1kPa，推进量＜5ml±1 ml时，Ⅱ型、Ⅲ型应有语音提示

	
	子宫狭小治疗
	选择扩大狭小子宫治疗后，以限压24kPa推进扩宫，当压力≥24kPa，注液量＜5ml时，诊断仪应抽回已注入的液体1ml后，再进行注液，如此往复，直至压力＜24kPa，注液量≥5ml，停止推进

	6.2.5
	显示和打印的宫腔容积值与实际值误差
	≤0.5ml

	6.3
	子宫容积扩大功能

	6.3.1
	子宫容积扩大治疗
	选择扩大狭小子宫治疗后，以限压24kPa推进扩宫，当压力≥24kPa，注液量＜5ml时，诊断仪应抽回已注入的液体1ml后，再进行注液，如此往复最多16次，直至压力＜24kPa，注液量≥5ml，停止推进。

	6.3.2
	容积值
	0～5ml

	6.3.3
	扩宫压力
	0～24kPa

	7
	附加功能

	7.1
	存储及打印
	超大容量的病例数据库维护系统，有自动存储功能；

患者信息输出打印，打印诊断治疗报告和注液压力与注液量坐标曲线图，多种报告单模型。

	7.2
	视频提示
	全程曲线、语音提示

	7.3
	音乐
	优美的背景音乐

	
	
	


配置清单：
	1
	诊断治疗仪         1台

	2.
	专用台车           1台

	3.
	妇科诊断治疗仪软件 1套

	4
	备品备件、特殊工具及选配件

	4.1
	一次性使用Y型三通管
	5根（试机用）

	4.2
	扩宫/双腔通液管
	各5根（试机用）

	4.3
	使用说明书
	１份

	4.4
	产品合格证
	１份

	4.5
	保修单
	１份

	4.6
	电源线
	１条

	4.7
	安全手柄
	１个

	4.8
	保险管(1A)
	２只

	5
	计算机系统

	5.1
	主机配置
	

	
	主板
	华硕主板

	
	CPU
	    英特尔双核

	
	硬盘
	500G

	
	内存
	2G

	5.2
	操作系统
	支持windows XP/win7

	5.3
	显示器
	19英寸液晶

	5.4
	键盘/鼠标
	光电套装

	5.5
	音箱
	普通音箱

	5.6
	打印机
	HP彩色喷墨打印机

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PAGE  
共2页       第 2 页

