产后康复治疗仪技术参数
超清超大液晶显示屏，显示更直观、更清晰。

四通道独立控制，能同时治疗多部位或多个患者。

0-100能量可调，调节方便、控制精准。
通过全数字控制矩形波、三角波、梯形波、钟形波等多种电磁波渐序输出，保证治疗更加人性化、处方化、精确化。
治疗时间分为定时20分钟、30分钟、40分钟和不定时，定时误差不大

      于±1%。

   6、可根据临床需要和科技发展升级，增设程序、增设功能。  

   7、治疗仪的输出基本脉冲频率为800Hz（主载波周期为T=1.25ms），误差不大

  于±10%。

8、治疗仪的输出基本正脉冲脉冲宽度为0.4ms，负脉冲脉冲宽度为0.85ms，误差不大于±15%。

9、治疗仪输出幅度为最大时单个脉冲的电量应大于7μC，单个脉冲最大输出能量不超过260mJ。

10、治疗仪能量输出最大时的有效值为16V，误差不大于±20%。

11、治疗仪开路测量时，具有开路保护功能，输出的电压峰值不大于460V。

12、治疗仪输出幅度的调节应连续均匀，输出能量设定值每增加1个单元，增量有效值小于１V。

13、治疗仪输出能量设定值分别为最小值001和最大值255时，其实际输出电压有效值之比不大于2%。

14、专用乳房治疗罩的电阻不大于400Ω。

15、治疗仪电源中断后再恢复时，输出为0。 

*16、治疗仪基本脉冲（主载脉冲）波形：矩形波：

*17.治疗仪的输出基本脉冲频率为800H在（主载波周期为T=1.25ms)误差不大于10%，

*18.调制脉冲波形和频率（Hz)梯形波：1.2-2.8  中波形：1.6-2.6   三角波形：1.6-6.0 

PAGE  

