血球仪招参考技术要求

- 检测原理：采用半导体激光对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法检测特定蛋白。

- 检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）；直方图：包括WBC直方图、RBC直方图、PLT直方图。

- 研究参数：≥4项，具有异常淋巴细胞和巨大未成熟细胞报警信息。

- 输出不少于3个散点图，包括1个可视可旋转立体三维散点图，确保结果准确可靠。

- 检测模式：具有CBC+DIFF+CRP、CBC+DIFF+SAA、CRP、SAA、CRP+SAA、CBC+DIFF+CRP+SAA等不少于6种以上全血检测模式。

- *仪器功能需求：一台设备即可同时检测血常规五分类、CRP及SAA无需联机；

- *血常规crp联检用血量≤ 25μL；

- *进样器容量：一次性同时装载≥60个样本，并可不间断追加样本，提高样本处理能力；

- *血常规五分类检测速度速度：≥80T/小时；

- 血样模式：支持静脉全血、末梢全血、预稀释模式等

- 进样方式：具有自动封闭进样和开放进样两种进样方式。

- *携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.5%，HCT≤0.5%，PLT≤1.0%，CRP≤0.5%。

- 试剂加样模块采用精密注射器分配试剂，避免使用采样针加样带来的交叉污染问题。

- *五分类线性范围：WBC：0-500×10^9/L，PLT：0-5000×10^9/L；

- CRP线性范围：0.2-320mg/L；SAA线性范围：3-200mg/L。

- 血球仪器内置冷藏系统存储CRP及SAA试剂，关机后保持冷藏功能。

- 采样针有防抵死功能，可以减少堵孔及提高吸样准确性。

- 具有可视化监测仪器关键器部件和自检功能，能提供一键维护功能：包括更换试剂、液路灌注、排堵、整机清洗、打包、排空、样本池浸泡等操作一键完成。

- 质控品和校准品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品和原厂配套的校准品，并通过CFDA注册；

- 具有CNAS认可的标准化实验室，能对校准品进行准确的溯源，保证了结果准确；

- 采用中文操作系统，可以终生免费升级最新操作系统。