输血泵参考技术要求

基本参数：

1、▲符合公路车辆原则 95/54/EG的抗颠簸及干扰度，适合在急救运输时使用。

2、▲安全性：除颤防护，CF设备，II类保护，IP22（防水滴）。符合ICE/EN60601-1-2和IEC/EN60601-2-24。

3、▲适应特殊环境需要，为方便病人装运，机器机身轻量化，不超过1.5KG，输液工作站配备有独立把手，无需任何工具即可快速增加输注模块及输液站单元，安装固定快捷简单。

输液泵技术规格要求

1、输液总量设置：0.1～9000ml，以0.01ml递增。

2、速率范围：0.1～1100ml/h，以0.01ml/h递增。

3、快推功能：＞0.1～1100ml/h可调，手动/自动快推可选，并可同步显示给入的快推量。还可预置快推设定时间，1分钟～24小时可调。

4、精确度：输液精度≤±5%，机械精度≤±0.2%。

5、※输血、输液、输营养三合一，获得SFDA认可，在注册证上有标注。

6、※输液过程采用半挤压蠕动式输注，保证输入人体的血液细胞的完整性，避免输血导致的溶血风险。

7、空气探测器：可探测出所有＞0.02ml的气泡。单个气泡＞0.03ml时报警，每小时累计的气泡＞0.4ml时报警。报警灵敏度可调。

8、单泵无需连接系统即可实现公斤体重模式。

9、动态压力监测：动态监测并显示输液泵管、注射器管路中的压力。压力阈值至少8级可调。

10、预报警时间3-240分钟可调。

11、具有可保持静脉开放速率（KVO）功能。

12、具有数据锁功能，防止意外更改输液速度，种类等。。

13、电池：可充电，工作时间≥4小时。具有电池维护程序。

14、系统扩展：可连接工作站组成“输液治疗中央监护管理系统”。

15、※输血器具有过滤网（≤190纳米过滤孔径），可以有效过滤血液中的血栓和输液过程中产生的碎屑，对血管有良好的保护性。