便携式医用绝缘检测仪技术参数
主要用于医院（消毒供应中心、手术室、内镜室）腹腔镜、电刀类所有带电手术器械的绝缘检测，检测是否存在绝缘层破损，以减少因绝缘层破损而引起的医疗事故。可实现电外科器械绝缘性能检测；单极电刀、电缆线导通性以及绝缘性能检测；双极或多极电缆线导通性、短路性检测；双极或多极电缆线高压外部绝缘性能检测以及低压内部绝缘性检测。
[image: image1.png]



技术指标：
控制系统：2.8英寸彩色触摸屏
输出电压：0~5000V可调
输出电压精度：± 1 %

分辨率：1.0V

高压输出时间：2~20S

平均功耗：0.8W

放电电流：<0.1mA

导通电阻范围：0~999.9Ω
导通电阻精度：±1%
绝缘抗阻：1000MΩ/DC 1000V
供电方式：双供电模式；电池供电或220V±10% 50Hz边充边用
聚合物锂电池：3.7V/10000mAh

连续工作时间：48h
电池充电时间：可快速充电；3h
电池保护：具有过充过放保护功能
待机时间：360h
汉字输入：操作人员、器械名称等可实现汉字输入，并可打印
打印方式：蓝牙热敏打印；
打印纸支持：标签热敏打印纸以及普通热敏打印纸
开机自检：具有开机自检功能
静电消除：配有无线除静电手环
帮助功能：仪器界面有帮助功能
检测证书：《检测证书》、《校准证书》
破损标识：仪器不导通以及绝缘性破损标识
重量：0.75kg
外形尺寸：220×100×45mm
存储使用环境：
温    度：10~40℃
湿    度：≤90%（R.H）
大气压力：50~106 kPa

主要技术参数:
1.检测方式：绝缘性检测采用高压检测法，对于普通检测笔、刷头接触不到的针孔、裂纹等损伤，也能够无遗漏的检测出来。本设备检测配件齐全，配有探测刷、探测环、探测手柄、三孔探测器、探测钩、导通短接器、转接器等配件，可全方位满足带电医疗器械的检测需要，提高仪器利用率，扩大仪器使用范围，方便用户的使用；并且可以根据用户需求，定制专门的刷头。保证检测的全面、无死角、无遗漏。标配的检测配件有：三孔检测环，可针对不同规格器械进行检测；C型感应探头，可针对电缆线等器械实现快速、360度的外部绝缘性检测；探测铜刷，表面柔软，可防止在检测的同时对被检测器械造成损害；探测钩，可较为方便的对柔软的电缆线等进行绝缘性检测； 
2.手持式检测，设备重量0.75kg，尺寸220×100×45（长×宽×高）mm， 配有专用便携式工具箱，可实现0-5KV无级调压；
3.外壳采用高强度工程塑料精注而成，2.8寸触摸屏显示操作，全自动微电脑控制、自带电池，可连续工作48h；
4.具有开机自检功能，可及时发现仪器问题，保证仪器的正常运行；
5.具有高压测试时间设置功能，可根据实际需要设置2~20s放电时间，有效保证各类带电器械的检测；绝缘性检测可预先设置六个检测电压选项；
6.报警方式：具有声（蜂鸣器高音输出）、光（报警指示灯亮）、影（探测电极火花）三种方式同时报警提示，显示屏有报警界面，杜绝疏忽，保证操作人员及时发现、定位器械的损坏位置；报警音量可调节；
7.输出电压高、电流小；高电压可有效保证探测灵敏度、破损位置快速定位；输出电流＜0.1mA，，可有效保证操作过程安全可靠，防止意外事件对操作者造成伤害；仪器功率0.8W;
8.帮助功能：带有帮助提示，故障自动报警指示；
9.安全系统：带有除静电手环；
10.操作人员、器械名称等可实现汉字输入，并可打印；
11.打印系统：可选配微型蓝牙打印机，可打印绝缘性检测、导通性检测和短路检测的检测结果，实现操作人员编号或检测信息打印备查，满足追溯的需要。打印纸可选普通热敏打印纸、长效热敏打印纸（10年）、不干胶热敏打印纸等；
12.器械连接口：自带转接头配件，可方便与待测器械对接，不损害器械连接头；
13.工作模式：低电流、高阻抗，形成导通回路；
14.电池：3.7V  10000mAh聚合物锂电池，充电时间3小时，待机时间360h，连续工作48h，具有过冲过放保护。电池组采用专业的充放电芯片，短路保护可以自恢复，避免后期使用中的维护维修; 可双模供电具有边充电边用功能；
15.待机功能: 仪器在停止使用5～20分钟（可设置）后，将自动进入待机休眠状态，保证电池组件较长使用寿命；
16.该仪器附件采用耐高温材料，可以进行高温消毒或灭菌，保证附件的洁净；
17. 温度：10～40℃；湿度：≤90%（R.H）；大气压力：50kPa～106kPa；
18.具有CE证书及计量测试所出具的校准证书，并拥有第三方检测符合GB9706.1-2007医用电气设备第一部分安全通用要求的检测报告。
绝缘检测仪配置清单

	序号
	名  称
	数  量
	示  意  图

	1
	主机
	1台
	[image: image2.jpg]




	2
	电源适配器
	1套
	[image: image3.jpg]ALEA






	3
	脚踏开关
	1套
	[image: image4.png]




	4
	连接线
	2根
	[image: image5.jpg]




	5
	尖嘴接线夹
	2个
	[image: image6.jpg]




	6
	转换接头
	2个
	[image: image7.jpg]




	7
	探测手柄
	1个
	[image: image8.jpg]




	8
	三孔探测板
	1个
	[image: image9.jpg]




	9
	探测钩
	1个
	[image: image10.jpg]




	10
	探测刷
	1个
	[image: image11.jpg]




	11
	探测环
	1个
	[image: image12.jpg]




	12
	导通短接器
	1个
	[image: image13.jpg]




	13
	铝制包装箱
	1个
	


