| 序号 | 招 标 要 求 |
| --- | --- |
| 一 | 基本要求 |
| 1.1 | 具有国家食品药品监督管理局颁发的III类医疗器械注册证 |
| 二 | 显示屏幕 |
| 2.1 | ≥7寸宽屏真彩液晶屏 |
| 2.2 | 可显示输出混合气体总流量、笑气和氧气浓度、气源压力、时间、电池电量、报警开（关）状态、混合气体开关状态等各项参数 |
| 三 | 控制方式及功能 |
| 3.1 | 流量电子式调节控制； |
| 3.1.1 | 浓度电子式调节控制 |
| 3.1.2 | 工作压力电子检查，并在屏幕上显示 |
| 3.2 | 氧气浓度调节范围：30%~100% |
| 3.3 | 氧气浓度调节精度：1% |
| 3.4 | 笑气浓度调节范围：0%~70% |
| 3.5 | 笑气浓度调节精度：1% |
| 3.6 | 混合气体流量调节范围：0~20L/min |
| 3.7 | 混合气体流量调节精度：0.1L/min |
| 3.8 | 有快速紧急供氧按钮，按下此键，将供应纯氧气，使病人迅速恢复 |
| 3.9 | 快速紧急供氧流量：25L／min ～ 75 L／min |
| 3.10 | 快速供氧时笑气自动截断 |
| 3.11 | 呼吸气囊：有，监测输出气体的流量，保证混合气体的流量适合病人 |
| 3.12 | 有气源压力监测功能并在液晶屏上显示 |
| 3.13 | 有中心供氧接口 |
| 3.14 | 具有截流功能：当氧气\笑气供气压力<150Kpa时,笑气自动切断,并报警 |
| 3.15 | 具有非重复呼吸循环系统：在进、出气口部位有单向阀门防止患者重新吸入呼出的气体 |
| 3.16 | 自动空气补偿功能：有，供气不足时自动补偿空气，保证任何情况下病人不会“憋气” |
| 3.17 | 流量自稳功能：有，当改变笑/氧气体比例时保持总流量不变 |
| 3.18 | 笑/氧比例自稳功能：有，当改变输出气体流量大小时保持笑/氧气体比例不变 |
| 3.19 | 流量累计计算功能 |
| 3.20 | “一键洗肺”功能：有，当治疗结束时按压快捷键直接按原流量对肺泡纯氧冲洗，安全快捷。 |
| 四 | 报警及安全功能 |
| 4.1 | 有声音和可视报警系统，一旦出现异常情况，可自动报警 |
| 4.2 | 有气源防误接功能；并且有智能防误接功能 |
| 4.3 | 氧浓度报警：有 |
| 4.4 | 气源压力报警：有 |
| 4.5 | 内置锂电池：有，可用2小时以上 |
| 4.6 | 台/便俩用式的安装方式，可以根据医院的实际使用情况用不同的方式 |
| 4.7 | 封闭式气瓶安置机箱，气瓶不外露 |
| 五 | 软件升级 |