低速冷冻离心机参数

1.最高转速：大于5300r/min

2.最大容量：大于4×250ml

3.转速精度：±30r/min

4.定时范围：1min～99min

5.温度设置范围：-20-+40℃

6.温度控制精度：±1℃

7.整机噪声：小于65dB(A)

8.设有超温、超速、转子识别、门盖保护、不平衡保护等多种保护措施，确保人身、机器安全。

9.采用进口环保压缩机组，制冷效果好，无环境污染。

10.微机控制、直流变频电机驱动，力矩大、无碳粉污染、免维护。

11.自动计算及设置离心力RCF值。

12.配有多种管架、挂架、适配器，一机多用。

13.可编程操作，可存储多个常规程序。

14.9种升速曲线、10种减速曲线、两级阻尼减震、防止样品二次浑浊，离心效果佳。

洁净工作台参数

1 外部尺寸:大于1060mm×620mm×1850mm

2 内部尺寸:大于935mm ×530mm×650mm

3气流流速：0.30～0.45m/s

4 前窗玻璃最大开口高度：大于400mm

5 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm

6 噪音≤65dB(A)

7 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min

8 照明：≥300lx

9 洁净台分类：垂直层流、单面操作；

10 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%

11 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；

12 工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀；

13 箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好；

14 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

15 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；

16 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

17 具有紫外灯、风机预约定时功能；

18 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换；

19 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；

20 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；

21 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

22具有医疗器械注册证