- 检测原理：光学法。

- 检测方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法 。

- 检测项目：可用于对PT、TT、APTT、FIB、外源性凝血因子（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ）、内源性凝血因子（Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ）、狼疮抗凝物筛查、狼疮抗凝物确诊、蛋白C、蛋白S、D-Dimer、FDP、AT-Ⅲ、肝素测定（抗Xa）等凝固法、免疫比浊法和发色底物法的相关项目进行检测和分析。

- 检测速度：PT 300个测试/小时；D-Dimer检测速度120个测试/小时。

- 样本类型：血浆。

- 光学结构：2种光源，使用405nm、570nm波长的光源。

- 检测通道：21个，凝固法方法学12个检测通道、发色底物法方法学1个检测通道，免疫比浊法方法学8个检测通道。

- 标本位：80个样本位，容量大。

- 急诊位：3个，任意样本位可作为急诊位。

- 加样针：2把试剂针、1把样本针；2把试剂针更优避免交叉污染。

- 试剂位：33个，其中试剂冷藏位28个，自带8℃-16℃冷藏功能，常温试剂位5个；具备条码识别系统，试剂可扫码上机；自动识别试剂体积、剩余的测试次数。

- 测量杯：一次性反应杯，单个独立，无需磁珠及参比品，一次性装杯数量500个左右，选杯机构自动选杯并传输到位，有缺杯检测报警功能。

- 测量准确度：仪器自动定标，可保存多条反应曲线；FIB测量的相对偏倚不超过±10.0%；线性： 在FIB测定的线性范围内，r≥0.980。

- 质控管理功能：具备质控管理功能，自动生成质控图并可直接打印输出、质控结果无限增加。

- 操作系统：Windows操作系统，数据存储100000个反应曲线储存。

- 进样系统：具备条码识别系统，样本可扫码直接上机，实现LIS双向通信，可自动检测样本量不足，可自动定量加样、自动定量稀释、自动定标和自动测定功能。

- 通讯功能：仪器通讯具有RS232连接功能。

- LIS通讯：具备RS232和TC/IP连接LIS功能。

- 打印功能：可直连打印机，打印报告单。

- 仪器工作环境：温度：环境温度：10℃~30℃；相对湿度：相对湿度不超过80%；电源：电源电压~220V，频率 50Hz，功率450VA。

- 外形尺寸：110cm*73cm*120cm（立式）。

- 质量体系：企业通过CE认证和ISO13485质量体系认证。

- 设备与试剂耗材均为同一生产厂家。

- PT/APTT/TT/FIB/DD/FDP均为液体型试剂。

- D-二聚体试剂测定线性范围0.25~30μg/ml。