消毒体积100m³参数

一、技术参数要求：

1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；

2、医用等离子体空气消毒器结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

3、外观尺寸≤1050×360×170（mm3），采用壁挂式安装方式，不占用地面空间；

4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

5、整机重量≤20kg，额定循环风量≥1000m³/h，可适用100m³体积及以下的场所；

6、输入功率≤60W；电源220V 50Hz；

7、杀菌区电场强度≥8500V，集尘区电场强度达到4000V；电场产生的等离子体密度可达5.6×1018 _1.25×1019m-3，等离子体发生器寿命≥30000h；（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

8、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3；

9、设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.005mg/m³。

二、净化消毒效果要求：

1、净化消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

1）洁净空气量CADR（颗粒物）≥210m³/h；

2）对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%；

3）设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%；

4）设备持续工作1h，可使100m³房间中≥0.5um的颗粒物数≤3500000个，达到十万级洁净度要求

5）设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均＞90%，平均消亡率≥95%;

6）设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%；

7）气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%；

8）气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%。

三、功能及技术先进性要求：

1、采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作

3、程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；

4、采用粘孔工艺的分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用新型多功能两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养；

5、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

6、产品通过ISO9001和ISO13485双认证，中国驰名商标，具有质量保证；（提供以上双管理体系认证证书）

四、质量要求：

1、 产品证件齐全，公司具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证；

2、 医用等离子体空气消毒器通过CE认证，获得国际市场的认可，通过GB9706.1安规检测，具有强有力的安全认证，可提供国家级第三方权威检测报告。选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆。

消毒体积60m³参数

一、技术参数要求：

1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；

2、医用等离子体空气消毒器结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

3、外观尺寸≤900×360×170（mm3），采用壁挂式安装方式，不占用地面空间；

4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

5、整机重量≤17kg，额定循环风量≥600m³/h，可适用60m³体积及以下的场所；

6、输入功率≤50W；电源AC220V 50Hz；

7、杀菌区电场强度≥8500V，集尘区电场强度达到4000V；电场产生的等离子体密度可达5.6×1018 _1.25×1019m-3，等离子体发生器寿命≥30000h；（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

8、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3。

二、净化消毒效果要求：

1、净化消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

1）对白色葡萄球菌的杀灭率大于99.90%；

2）设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%；

3）设备持续工作1h，对体积为60 m3室内空气中的自然菌消亡率均＞90%;

4）设备持续工作1h，臭氧残留量≤0.005mg/m³;

5）设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%；

6）气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%；

7）气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%。

三、功能及技术先进性要求：

1、采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作

3、程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；

4、采用粘孔工艺的分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用新型多功能两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养；

5、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

6、产品通过ISO9001和ISO13485双认证，中国驰名商标，具有质量保证；（提供以上双管理体系认证证书）

7、采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。

四、质量要求：

1、 产品证件齐全，公司具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证；

2、 医用等离子体空气消毒器通过CE认证，获得国际市场的认可，通过GB9706.1安规检测，具有强有力的安全认证，可提供国家级第三方权威检测报告。选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆。