宫腔观察手术系统技术参数

一、产品性能结构：由显示器、主机、键盘、鼠标、脚踏开关、台车和软件组成。

二、适用范围：与一次性可视流产吸引管配套使用，用于宫腔影像显示、存贮患者静态病理图片或动态视频。

三、主机系统配置：

显示器分辨率≥1920×1080（全高清）

屏幕刷新率≥60HZ

系统最大功耗≤60VA

面板：IPS技术178°广视角

接口：DVI，VGA

对比度：1000:1

数据类型：标准USB制式，即插即用

接口数量：≥4个随时切换，不影响手术进度

接口类型：标准通用USB/TypeC接口

CPU：≥1.6 GHz双核

内存：≥4G

硬盘：≥500G

操作系统：WinXP及以上版本

数据库：Access

四、性能指标：

1、电气安全：符合GB9706.1-2007、GB9706.19-2000 的要求。

2 、电磁兼容性：GB4824-2013 分组：1 组A 类，符合 YY0505-2012 的要求。

3、应符合GB/T14710－2009中气候环境试验Ⅱ组，机械环境试验Ⅱ组及表 1的规定。运输试验、电源电压适应能力试验应分别符合 GB/T14710－2009 中第 4章、第 5章的规定。

4、主机外表面无损伤、划痕，各部件连接牢固可靠，主机按键开关操作灵活。

5、功能描述及要求

5.1 用户登录：选择操作员并输入登录口令，口令正确允许登录，口令错误拒绝登录；

5.2 病历管理：可新增、编辑、删除、打印病历报告；

5.3 影像显示及图像质量：显示器应能实时显示宫腔影像，图像应无明显失真，输出图像应均匀、清晰，无边缘模糊现象。

5.4 静态图像采集：采集单帧静态图片，每个病历可采集大于等于 10幅静态图片；

5.5 动态图像采集：采集连续的视频录像，可连续录像不小于 20 分钟；

5.6 有数据备份功能，便于定期管理维护；

5.7 用户界面和报告模板可以深度自定义，满足不同术者需求。

5.8 图像色彩配置可以自由调节，满足不同术者需求。

6、脚踏开关

6.1 符合 GB 4208 的 IPX8级的要求。

6.2 脚踏开关的动作应灵活，无卡住、阻塞现象。

6.3 脚踏开关的机械构成部分可以承受 1350N的力，历时 1min，无过度弯曲、破裂。

6.4 脚踏开关从 1m高处自由坠落三次，应可使用。

6.5 脚踏开关寿命应不小于 25000 次。

一次性可视流产吸引管技术参数

1、产品为医用不锈钢管身，外表面应光滑，无毛刺和裂纹等缺陷，无外来异物、污染。

2、尺寸：150㎜--185㎜，长度可选。

3、吸引头应具有良好的密封性。

4、吸引管应通畅。

5、吸引管工作时，亮度应大于600LUX。

6、吸引管体应具有良好的耐腐蚀性能，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。

7、电磁兼容性应符合YY0505-2012的要求。

8、电气安全要求

8.1 吸引管的电气通用安全要求应符合GB9706.1-2007的相应规定。

8.2 吸引管的电气专用安全要求用符合GB9706.19-2000的相应规定。

9、摄像头光学性能

9.1 摄像头视场角不小于100度。

9.2 摄像头视场中心分辨力不小于20lp/mm（光学工作距为0mm）。

9.3 摄像头景深：0～2mm。

9.4信噪比：摄像头信噪比不低于25dB。

10.吸引管为三类医疗器械，以注册证为准。