多功能自助取片系统技术要求

| 1. | 总体要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 可用于医学影像诊断，适用于医院影像中心连接CR DR MRI CT 乳腺DR 等所有设备。 |
| 2. | 自助打印系统功能及参数要求 |
| 2.1 | 国内外知名品牌机型 |
| 2.2 | 可兼容多款报告打印机，降低整体报告打印机故障率 |
| 2.3 | 界面上取片操作动画显示，界面人性化，易操作 |
| 2.4 | 取片过程中语音文字双重提示，避免患者遗漏胶片和报告 |
| 2.5 | 系统状态异常语音文字双重提示，可按提示内容寻找医生 |
| 2.6 | 自助系统软件采用B/S架构设计并支持虚拟化，方便升级扩展维护 |
| 2.7 | 智能判断胶片数量无线远程信息提醒：胶片剩余数量少于预设值时，可通过无线信息提前消息通知 |
| 2.8 | 可查询管理患者电子胶片和诊断报告 |
| 2.9 | 可统计接收到，已打印的胶片和报告数量 |
| 2.10 | 可控制胶片和报告重新打印 |
| 2.11 | 支持条码取片条码单，条码卡，磁条卡，IC卡，医保卡各类自助取片凭证。 |
| 2.12 | 支持与医院网络的无线连接，自助打印设备摆放自如 |
| 2.13 | 配备工业安全插座，保证自助打印系统各组件稳定运行 |
| 2.14 | 配备自动温控装置，保证系统在合适的运行环境中运行 |
| 2.15 | 诊断报告打印机：打印A4、A5、A6、B5、B6等不同规格的诊断报告 |
| 2.16 | 提供软键盘直接输入取片号后显示取片信息、启动自助打印服务的入口 |
| 2.17 | 交换机：将相机和主控模块链接至网络 |
| 2.18 | 可将系统运行相关状态信息发送至预先设定的手机号码列表中，事先需要安装SIM卡 |
| 2.19 | 可接收来自影像备、后处理工作站、PACS胶片打印请求，管理存储打印任务 |
| 2.20 | 可接收来自RIS系统的报告打印请求，管理存储打印任务 |
| 2.21 | OCR识别胶片和报告；向PACS终端转发电子胶片；监视交互的胶片打印机状态 |
| 2.22 | 显示接收到的胶片和诊断报告的队列信息，预览接收到的胶片和诊断报告图片信息 |
| 2.23 | 可通过关键字段、信息来源、时间范对接收到的胶片和诊断报告进行查询显示 |
| 2.24 | 监控功能：可监控报告打印机和胶片打印机的运行状态 |
| 2.25 | 软件：提供原厂研发的自助打印系统软件，非第三方软件。 |
| 3. | 医用干式打印机功能及参数要求 |
| 3.1 | 提供医用干式激光打印机及自助取片机，且为知名品牌主流机型，要求为2018年以后注册的最新款柜式机型 |
| 3.2 | 打印胶片规格：≥4种规格，同时在线打印有三种规格 |
| 3.3 | 处理能力：≥110张/小时（14×17） ≥160张/小时（8×10） |
| 3.4 | 灰度分辨率：≥14 bits |
| 3.5 | 打印最小像素：≤50um |
| 3.6 | 供片槽：≥3个 |
| 3.7 | 成像方法：激光成像 |
| 3.8 | 最大光学密度：≥4.0 |
| 3.9 | 装片方式：明室装片 |
| 3.10 | 密度校正：自动 |
| 3.11 | 操作接口：彩色触摸面板 |
| 3.14 | 电源：100V AC 10%，50/60HZ，12.0A,单相，D类接地 200V AC 10%，50/60HZ，6.0A，单相，D类接地 |
| 3.15 | 环境要求： （工 作）温度（湿度）：15°C（40-70% RH）-30°C（15-70% RH）,不结露 （非工作）温度（湿度）：0°C（10-90% RH）-45°C（10-90% RH）,不结露 |
| 3.16 | 环保型干式相机：无产生刺激性气味及任何污染，低碳环保；毋须更换空气过滤网等消耗品，降低成本核算（提供环保认证） |