项目要求

- 氧浓度，流量和呼末正压分开调节、互不影响。

- 氧浓度调节：21％-100％；误差应＜±3%。

- 流量调节：

标配 15L/min流量计，调节范围（0-15）L/min；

误差：±0.2L/min或设定值的±5%，取大者。

- 呼末正压调节：0-10cmH2O；误差：±1cmH2O。

- 应具有气道压力过压保护：内置可调式过压安全阀组，调节范围2.5-10cmH2O。

- 呼吸管路温控范围：（31-40）℃；误差＜±0.5℃ 。

- 呼吸管路泄漏速率＜25ml/min。

- 呼吸管路顺应性每米长度管路＜10ml/kpa

- 气源故障报警：氧空气源输入压力相差140Kpa±20Kpa时报警，报警声压级≥65db（A）。

- 配置同品牌医用空气压缩机，超低噪音。配置台车方便移动。

- 要求配置伺服控制湿化器，可设置并监测病人端和水罐端温度。

- 配合专用的鼻氧管，可用于高流量氧疗通气。