蒸汽灭菌器参数

- 灭菌原理：正压脉动排气压力蒸汽灭菌

- 灭菌腔体尺寸：体积≧1.8L，卡盒内部长度≥28m；

- ※灭菌温度：121℃，134℃可选

- 灭菌程序：内置自动灭菌程序，至少包括非包裹实心器械循环，非包裹中空器械循环，包裹中空器械循环，橡胶及塑料循环，不少于7个程序可选

- ※灭菌时间：3.5min和18min可选

- 性能监测：可检测实时压力和温度，在设备出现问题时可及时停止并报警

- 干燥键：具有单独干燥功能程序

- 具备卡盒自动检测功能

- 具备自我检测系统，在灭菌过程中，一旦出现问题，系统会自动终止运行，并将故障显示于屏幕

- 产品认证：产品通过CE,ISO认证

- 有针对朊毒体等特殊病毒的：标准灭菌程序134℃非包裹及包裹灭菌里有灭菌18min（S级）加强备用程序；橡胶塑料灭菌121c°程序里有灭菌30min（S级）加强备用程序

12．※具备权威部门出具的管腔器械灭菌效果验证报告（管腔器械灭菌范围可达径直比1:600）

备注：※为重要参数