医用等离子体空气消毒机参数要求

- 产品用途：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

二、技术参数要求：

1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；

2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

3、整机重量≤40kg，外观尺寸≤400×400×950（mm3），采用移动式安装方式，配备医用静音脚轮，移动灵活方便；

4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

5、额定循环风量≥1000m³/h，可适用于100m³体积及以下的场所；

6、噪声：＜57dB；（提供相关证明材料）

7、额定功率≤110W±11W；电源AC220V ；

8、等离子体发生器电场强度≥8500V；（提供相关证明材料）；

- 等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V；（提供相关证明材料）；

10、等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018_1.25×1019m-3（提供相关证明材料）；

11、等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h；（提供相关证明材料）；

12、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3（提供相关证明材料）；

13、设备持续工作1h，臭氧残留量≤0.003mg/m³（提供相关证明材料）。

三、净化消毒效果要求：

1、净化消毒效果要求：（提供相关证明材料）

1）对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.90%；

2）洁净空气量CADR（颗粒物）≥450m³/h；

3）气雾室甲型流感病毒H1N1杀灭率>99.9%；

4）气雾室肠道病毒EV71杀灭率≥99.2%；

5）设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%；

6）设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%;

7）设备持续工作1h，可使100m³密闭房间达到十万级洁净度；

8）设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%；

9）气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%；

10）气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%。

11）气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率＞99.99％。

12）设备持续消毒1h后，室内的空气平均菌落总数＜4CFU/皿（15min）。

四、功能及技术先进性要求：

1、采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，故障报警，可查询显示累计时间等；

2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；

3、程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；

4、采用分子过滤器，可有效去除有机气体和医院的各种异味；采用新型多功能两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养；

5、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

6、产品通过ISO9001和ISO13485双认证，中国驰名商标，具有质量保证；（提供相关证明材料）

五、质量要求：

1、 产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证；

2、 医用等离子体空气消毒器通过CE认证，获得国际市场的认可，通过GB9706.1安规检测，具有强有力的安全认证，可提供国家级第三方权威检测报告。选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆；

3、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。