面部皮肤注射泵及配套耗材技术参数

- 1、面部皮肤注射泵主要参数

1.1 推进速度范围：推进速度至少设置五种速度：非常快速：3.5mm/s； 快速：3.0mm/s；中速：2.5mm/s；慢速：2.0mm/s；

非常慢速：1.8mm/s，推进速度 精度允差为±15%。

1.2 负压范围：最大负压强度≤-75kPa，负压范围至少设有 11 档，0档可搭配滚针或单针定时定量推药。误差范围为±10％。

- 1.3 注射时间间隔：每次注射的间隔时间可选择0.5s、1.0s、1.5s、2.0s、2.5s、3.0s共六种设置，时间间隔允差为±10%。

1.4 注射模式：自动感应模式；自动脚踏模式；连续脚踏模式。

1.5 适配注射器规格：产品适配注射器规格包括1ml、2.25ml、3ml、5ml共4种规格。不同规格注射器因实际装量不同，可分为0.8ml/1ml（实际装量/注射器规格）、1ml/2.25ml、2ml/2.25ml、2ml/3ml、2.5ml/3ml、3ml/3ml、3ml/5ml、4ml/5 ml、5ml/5ml九种注射规格可以选择设置。

1.6注射次数设置：18种次数可以设置，分别为：10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160、170、180。

1.7 即时存储：用户可以调用已经存储参数，共有4个存储块，可存储4组参数。

1.8质保期:2年。

1.9供货期：合同签订后10日内供货安装完成。

1.10提供医疗设备附件及配件清单。

2、一次性使用无菌皮肤滚针

2.1规格型号：0.18x0.2mm、0.18x0.5mm、0.18x1.0mm、0.18x

1.5mm、0.20x0.2mm、0.20x0.5mm.0.20x1.0mm、0.20x1.5mm。

2.2 结构及组成：皮肤滚针主要由手柄、支架、轴、针、滚轮片、滚轮及保护套组成，针、轴由奥氏体不锈钢丝制成，手柄、支架、滚轮片、滚轮和保护套由 PVC制成，滚轮片8片，直径为20mm;产品应无菌。

3、一次性使用无菌注射针

3.1 产品结构及组成:产品由针座、针管和护套组成，其中针座包含内胆针座、内胆针座密封圈、后堵注液螺杆、弹簧顶针、旋转盖，护套包含外壳底座、外壳底座密封圈，负压接头。内胆针座、后堵注液螺杆采用医疗级聚碳酸酯(PC)材料制成，外壳底座、旋转盖采用医疗级聚丙烯(PP)材料制成，针管采用符合GB/T18457-2015制造医疗器械用不锈钢材料制成,弹簧顶针采用黄铜制成,内胆针座密封圈、外壳底座密封圈采用硅橡胶制成。产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供。

3.2 产品性能要求:

(1)出针口的针管出针时应正直,针管不应有明显的歪斜。

(2)针座与针管连接应牢固。在22N的拉力下，两者不得松动或分离。

(3)针尖最大刺穿力应≤0.70N。

(4)注射针应有良好的刚性，针管的最大挠度值应≤0.4mm。