一、原子吸收光谱仪技术参数（火焰原子吸收光谱法）
	*产品资质：全系列产品均已取得国家药监局和国家技术监督局的（准）字认证

	*分析方法：火焰原子吸收光谱法 （国际通用的测量微量元素的金标准方法）

	*通道数：五通道（多通道原子吸收技术，2-3秒钟内同时测量出五项元素的结果）

	光学单色器：全息光栅单色器

	溶血量：40微升

	原子化器：预混合型100mm单缝全钛燃烧器

	雾化器：高效金属雾化器（雾化效果好，易清洗，寿命长）

	波长范围：190 - 650nm

	光谱带宽：0.15-2.0nm

	*光源：铜、锌复合元素空心阴极灯、钙元素空心阴极灯；镁、铁复合元素空心阴极灯

	吸光度：0 - 2 Abs

	*基线稳定性：每30min内各线基线稳定性不应超过0.005Abs

	*仪器特征浓度：用含有铜、锌、钙、镁、铁五元素的特征浓度标准检查溶液喷样，每种元素的特征浓度应分别大于0.035mg/L/1%、0.015 mg/L/1%、0.080/L/1%、0.040/L/1%、1.05/L/1%

	*精密度：对铜、锌、钙、镁、铁的精密度不大于1.0%（Abs>0.1）

	*质控品：为国家二级标准物质（多元素混标）并且已取得医疗器械注册证

	*标准溶液：为国家二级标准物质（多元素混标）并且已取得医疗器械注册证，有效期不少于12个月

	稀释液：50人份/盒，有效期不少于12个月

	*信号测量类型：全部元素使用主灵敏线，同时测量铜、锌、钙、镁、铁五种元素含量

	*检测时间：2-3秒钟内同时检测出五种元素结果

	测量结果：自动计算、整理、存储并打印；符合卫生部医疗机构临床实验室管理方法的要求

	安全措施：采用多重保护装置

	*网络连接：与LIS系统无缝连接

	软件功能：具有室内质量控制，数据库完全开放，局域网双方通讯，中文界面，免费升级。


备注：带*技术参数为必须满足项，如不符合要求，经采购方采购小组专家商讨，有权取消所报单位资格。

二、原子吸收光谱仪技术参数（石墨炉原子吸收光谱法）
	*分析方法：石墨炉原子吸收光谱法

	吸光度范围：0 - 2 Abs

	波长：190 - 650nm

	基线稳定性：开机预热30分钟后，20分钟内各线的基线稳定性不应超过±0.008Abs.

	灵敏度：用含有铅和镉的灵敏度标准检查溶液为试验液，进样量不超过 40μL 时，铅和镉 的吸光度应分别大于 0.055Abs 和 0.025Abs。

	精密度：不应大于2.8%

	背景校正能力：30倍以上

	信号测量类型：双通道同时测量，即可同时进行铅和镉元素的测量

	测量结果：自动计算、整理、存储并打印

	计算机和打印机技术要求：CPU800MHZ以上，Win98以上兼容系统

	专用软件：有

	选配装置：氩气、通风设备、工作台


备注：带*技术参数为必须满足项，如不符合要求，经采购方采购小组专家商讨，有权取消所报单位资格。
